惠而准BH电子天平内校方法

1、打开机壳，把标定开关（ADJ）连接到第2-3脚,开机归零,出现:

2、F01---OFF   选择要使用之单位       按《背光》键选择《0N》进入修改；

按《确认》键进入下一菜单；

3、F02--- 0    开机自动归零范围可调   按《背光》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单；

4、FO3--- 2.0  零点跟踪范围设定       按《背光》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单；

5、F04--- 1.0   动态跟踪设定          按《背光》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单；

6、F05--- 2.0  动态检测时间设定      按《背光》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单；

7、F06--- 3     称重显示速度可调      按《背光》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单；

8、F07--- 0     自动关机时间设定      按《背光》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单；

9、FO8--- 0     通信方式设定          按《背光》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单；

10、F09---9600  波特率设定            按《背光》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单；

11、CAL---OFF   不校正退出参数设定状态；

12、按《背光》键选择修改，出现：CAL--- ON  进入标定和内校模式

13、按《确认》键，出现： WT--- 60000   最大秤量和模拟小数点位数；

按《背光》键选择修改；

14、按《确认》键，出现：DIV--- 1   最小感量数  按《背光》键选择修改；

15、按《确认》键，出现：DEC--- 0.01 小数点位数 按《背光》键选择修改；

16、按《确认》键，出现：LCP--- ON\OFF   是否进行线性校正；

按《背光》键选择修改；

17、若选择：LCP--- ON  进行线性校正        按《确认》键进入下一菜单；

18、出现：WE1---20000  第一点欲校准砝码值  按《背光》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单；

19、出现：WE2---50000  第二点欲校准砝码值  按《背光》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单；

20、出现：SCL---零位内码   按《确认》键进入第一量程校准：CAL-- 0

21、放第一点欲校准砝码,等待稳定后自动校准,出现:PSSS-1 并提示：CAL--2

22、出现：CAL—0  第二点欲校准砝码，等待稳定后自动校准,出现:PSSS-2

23、出现：J7-ON  标定和内校结束，把标定开关（ADJ）连接到第1-2脚,重新开机归零。

24、若选择：LCP--- OFF  不进行线性校正  按《确认》键直接进入第十九步操作。