惠而准BT电子天平校准方法

1、按《确认》开机，出现：FunC ,按《确认》确认,出现:

2、F1--- 0    开机自动归零范围可调    按《单位》键选择修改；按《确认》键进入下一菜单；

3、F2--- 2.0  零点跟踪范围设定        按《单位》键选择修改；按《确认》键进入下一菜单；

4、F3--- 1.0   动态跟踪设定           按《单位》键选择修改；按《确认》键进入下一菜单；

5、F4--- 2.0  动态检测时间设定        按《单位》键选择修改；按《确认》键进入下一菜单；

6、F5--- 16    称重显示速度可调       按《单位》键选择修改；按《确认》键进入下一菜单；

7、F6--- 2     背光选择               按《单位》键选择修改；按《确认》键进入下一菜单；

8、F7--- 1      背光开关              按《单位》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单

9、F8--- 0	    自动关机时间设定        按《单位》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单

10、F9--- 0    通信方式设定           按《单位》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单

11、FR---9600  波特率设定             按《单位》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单；

此时修改参数已成功,可关机再开机进入正常称重状态

12、unit  单位选择打开与关闭.     按《确认》键进入修改,

按《单位》键选择修改, 按《模式》键选择下一单位；

此时修改参数已成功,可关机再开机进入正常称重状态.

提示: 按《确认》开机，出现：FunC ,再按《单位》键,可直接选择: unit, PRrR, EHTCAL, intCAL,

AdcCAL,菜单,直接按《确认》键进入.

13、按《确认》键，出现：PRrR

14、按《确认》键，出现：P1--- 1      最小感量数  按《单位》键选择修改；

15、按《确认》键，出现：P2--- 0.001  小数点位数   按《单位》键选择修改；

16、按《确认》键，出现：P3--- 200.000   最大秤量和模拟小数点位数；

按《单位》键选择修改；

17、按《确认》键，出现：P4---100.000   预校正砝码值按《单位》键选择修改；

按《确认》键进入下一菜单

18、出现：P5--- LCP--- ON\OFF   是否进行线性校正；

19、按《确认》键，出现：EHTCAL

19、按《确认》键，出现：内码

19、按《确认》键，出现：预校正砝码值

20、放砝码到称盘,等待稳定,自动校准OK.