CHS-D大屏功能设定方法

提示:长按[·]键约六秒,直到显示窗出现: CEntr 后松手，再按数字键1-9，即可进入相关功能菜单。

- [·] +[1] 键：单位转换。循环操作。

- [·] +[2] 键：报警时零点10d状态的选择。OFF-关闭，ON-打开。

- [·] +[3] 键：背光选择。循环操作。BL-1自动背光；BL-2背光常开；BL-3背光关闭。

- [·] +[4] 键：报警状态的选择。OFF-不稳定报警，ON-稳定后报警。

- [·] +[5] 键：报警模式选择。循环操作。ALST-0不报警；1上限报警；2上下限内报警，3外报警。

- [·] +[6] 键：单重再平均选择。循环操作。RC-OFF不平均；RC-ON再平均。

- [·] +[7] 键：内部参数修改菜单。

- [·] +[8] 键：最大秤量、感量、小数点、校准砝码值、单点\多点校准修改菜单。

- [·] +[9] 键：外部简易校准菜单。

一、内部参数修改方法:

- 按[·] +[7] 键：进入内部参数修改菜单,显示窗出现:

- ZERORE--0     开机零点清零范围    《清除\单位》键选择: 0表示开机归零不检测

2、10、50  表示最大秤量的百分比

- 按《累计》键确认;出现：

- ZEROTR—0.5    自动零点追踪范围   《清除\单位》键选择: 0.3表示零点起跳跟踪值。(越大越稳定)

0.5\1.0\1.5\2.0\2.5\3.0可选

- 按《累计》键确认;出现：

- DYNINR—1.0    动态跟踪范围        《清除\单位》键选择:  0.5表示动态跟踪范围值。

0.5\1.0\2.0\3.0可选

- 按《累计》键确认;出现：

- DYNINT—1.0    动态跟踪时间        《清除\单位》键选择:  0.5表示动态跟踪时间值。

0.5\1.0\2.0\3.0可选

- 按《累计》键确认; 出现：

- DIGFIL--4      称重显示速度        《清除\单位》键选择:  2表示称重显示速度值。

4\6可选 (数字越大越慢,越慢越稳定)

- 按《累计》键确认，出现：CL-SET  设置完成,按《累计清除》键退出。

二、秤量、感量修改方法：

- 按[·] +[8] 键,显示窗出现:

- CAP--30000     最大秤量和模拟小数点   直接用数字键修改 (以g为单位,如:30000 = 3000.0g=3Kg)

- 按《累计》键确认;出现：

- DI—1          最小起跳值 (感量)     《清除\单位》键选择:1、2、5.

- 按《累计》键确认;出现：

- DEC—0.0001    小数点位数            《清除\单位》键选择：0.1\0.01\0.001\0.0001\0.00001。

(以Kg为单位,如:0.0001Kg = 0.1g)

- 按《累计》键确认;出现：

- CAL-ET-10000    欲校准砝码值          直接用数字键修改 (以g为单位,如:10000 = 1000.0g=1Kg)

- 按《累计》键确认;出现：

- LCP-ON \ OFF    校准模式              《清除\单位》键选择:ON-两点校准,OFF-单点校准

- 按《累计》键确认;出现：

- 按《累计》键确认,出现:CAL+欲校准砝码值,放砝码到秤盘,等待,出现:DONE,校准完成!

三、简易校准方法：

- 按[·] +[9] 键,显示窗出现: EAPTY-内码  等待稳定,自动进入: CAL+欲校准砝码值 状态,放砝码到秤盘,等待,出现:DONE,校准完成!