ZHS-D大屏功能设定方法

一、内部参数修改方法:

- 按住 [扣重] 键开机：进入内部参数修改菜单,显示窗出现:FUNSET ……

- ZERORE--0     开机零点清零范围    《累计》键选择: 0表示开机归零不检测

2、10、50  表示最大秤量的百分比

- 按《确认》键确认;出现：

- ZEROTR—0.5    自动零点追踪范围   《累计》键选择: 0.3表示零点起跳跟踪值。(越大越稳定)

0.5\1.0\1.5\2.0\2.5\3.0可选

- 按《确认》键确认;出现：

- DYNINR—1.0    动态跟踪范围        《累计》键选择:  0.5表示动态跟踪范围值。

0.5\1.0\2.0\3.0可选

- 按《确认》键确认;出现：

- DYNINT—1.0    动态跟踪时间        《累计》键选择:  0.5表示动态跟踪时间值。

0.5\1.0\2.0\3.0可选

- 按《确认》键确认; 出现：

- DIGFIL--4      称重显示速度        《累计》键选择:  2表示称重显示速度值。

0\2\4\6可选 (数字越大越慢,越慢越稳定

- 按《确认》键确认; 出现：

- DRLSTR--2      报警状况选择         《累计》键选择:  0表示不报警

1为上限报警，2为上下限内报警

3为上下限外报警

- 按《确认》键确认; 出现：

- TECOOD--2      传送模式选择         《累计》键选择:  0表示不传送，1为稳定后传送

2为连续传送3为手动传送

- 按《确认》键确认; 出现：

- BRRTE--9600     波特率选择          《累计》键选择:  2400\4800\9600\19200可选

- 按《确认》键确认; 出现：

- GS-SET--0       通讯格式可选        《累计》键选择:  0\1\2\3\4

- 按《确认》键确认;自检归零,进入称重状态.

二、秤量、感量修改方法：

- 按住 [累计] 键开机：进入内部参数修改菜单,显示窗出现:FUN--3 ……

- CAP--30000     最大秤量和模拟小数点   用左\右箭头键移位，上、下箭头键修改数字

（以g为单位,如:30000 = 3000.0g=3Kg)

- 按《确认》键确认;出现：

- DIU—1          最小起跳值 (感量)     《累计》键选择:1、2、5.

- 按《确认》键确认;出现：

- DEC—0.0001    小数点位数            《累计》键选择：0.1\0.01\0.001\0.0001\0.00001。

(以Kg为单位,如:0.0001Kg = 0.1g)

- 按《确认》键确认;出现：

- LCP-OFF\ON    校准模式                OFF为单点效准,OFF为多点效准

- 单点校准:在LCP-OFF 时按《确认》出现内码,按《确认》键出现: CAL1---预校准砝码值,用左\右箭头键移位，上、下箭头键修改数字,按《确认》键,砝码值闪烁,放砝码到称盘,等待, DONE,自动校准.

- 多点校准:在LCP-OFF 时按《累计》键,出现LCP-ON，按《确认》键,出现内码，按《确认》键出现: CAL1---50%全秤量砝码值 用左\右箭头键移位，上、下箭头键修改数字, 按《确认》键,砝码值闪烁,放砝码到称盘,等待，出现CAL2---100%全秤量砝码值，用左\右箭头键移位，上、下箭头键修改数字, 按《确认》键,砝码值闪烁, 放砝码到称盘,等待, DONE,自动校准。

三、简易外部校准：按住 [归零] 键开机出现内码，方法等同单点校准方法！