凯丰计价称校准方法

老款校正方法：

- 开机归零；

- 按密码：5、2、4、*、1、1；

- 按《置零》键；

- 出现二个校准砝码值，任选一个砝码值；

- 放相应砝码到秤盘；

- 待稳定后，按《置零》键、《去皮》键；

- 校准完成。

新款校正方法：

- 打开机壳，把标定开关短路；

- 开机，出现线性；

- 输入密码：·、6、0；

- 单价窗出现校正砝码值：15—30；

- 放15Kg或30Kg砝码到秤盘；

- 待稳定后，按《置零》键、《去皮》键；

- 校准完成。

广东·长风

08年05月23日