怡雪CHS计数秤内部校正方法

参数设定步骤:

- 打开机壳,把标定开关由:LOCK 打到:ADJ,开机,出现: SET-- 0

- 按《单位》键,出现:SET—1 ,按《累计》键确认;

- 出现：ZERORE--0         开机零点归零范围选择

用《单位》键选择,可选:0、2、10、50

0  表示开机归零不检测

2、10、50  表示最大秤量的百分比

- 按《累计》键确认;

- 出现：ZEROTR—1.0       自动零点追踪范围

用《单位》键选择,可选:0.3d、0.5d、0.7d、1.0d

1.5d、2.0d、2.5d、3.0d

- 按《累计》键确认;

- 出现：DYNINR—0.3      动态跟踪范围可调

用《单位》键选择,可选:0.5、1.0、2.0、3.0

- 按《累计》键确认;

- 出现：DYNINT—2.0       动态跟踪时间可调

用《单位》键选择,可选:0.5、1.0、2.0、3.0

10. 按《累计》键确认;

11. 出现：DIGFIL--2        数字滤波强度可调

用《单位》键选择,可选:0、1、2、3

数字越大AD越稳定

12. 按《累计》键确认;

13. 出现：SPEED--10        芯片采样速率

用《单位》键选择,可选:10、80

14. 按《累计》键确认,出现: CL-SET—O  退出参数修改程序;

15. 按《单位》键,出现: CL-SET—1 按《累计》键确认, 进入标定和校准程序;

标定和校正步骤:

16. 出现：CAP--75000        最大秤量设定(以g为单位,如7.5Kg为:75000)

如要改变直接输入数字

17. 按《累计》键确认；

18. 出现：DI--1             最小感量设定  用《单位》键选择,可选:1、2、5、

19. 按《累计》键确认；

20. 出现：DEC—0.0001        小数点位数设定(以Kg为单位)

用《单位》键选择,可选:1、0.1、0.01、0.001

21. 按《累计》键确认；

22. 出现：C—ET--20000      欲校正砝码值(2Kg)  如要改变直接输入数字

23. 按《累计》键确认；

24. 出现：ES—内码 ,        按《累计》键进行零位校准;

25. 出现：CAL—O , 放砝码,待稳定后,出现: PASS , 校准完成,自检归零;

26. 把标定开关由: ADJ 打到: LOCK.

辅助功能:

1、点+4：背光控制选择，BL-1->BL-2->BL-3；BL-1：自动控制；BL-2：常亮；BL-3：关闭；

2、点+5：报警模式选择，ALST-1 -> ALST-2 -> ALST-3；ALST-1：上限报警；ALST-2，3：上下限报警；

3、点+6：计数平均值校准，RC-ON -> RC-OFF；RC-ON：平均值校准有效；RC-OFF：平均值校准无效；