怡雪新款ACS计数秤调校方法

第一步：参数修改方法:

- 长按[·]键数秒,直到单重显示窗出现: CEntr 后按数字[ 7 ] 键;

- 显示窗出现：ZERORE--0               开机零点归零范围选择

用《置零》键选择,可选:0、2、10、50

0  表示开机归零不检测

2、10、50  表示最大秤量的百分比

- 按《累计》键确认;出现：ZEROTR—1.0           自动零点追踪范围

用《置零》键选择,可选:0.3d、0.5d、1.0d  1.5d、2.0d、2.5d、3.0d

- 按《累计》键确认;出现：DYNINR—2.0           动态跟踪范围可调

用《置零》键选择,可选:0.5、1.0、2.0、3.0

- 按《累计》键确认;出现：DYNINT—2.0          动态跟踪时间可调

用《置零》键选择,可选:0.5、1.0、2.0、3.0

10. 按《累计》键确认; 出现：DIGFIL--7           数字滤波强度可调

用《置零》键选择,可选:0、1、2、3

数字越大AD越稳定，称重速度越慢

11. 一直按《累计》键确认,退出参数修改程序,自动进入秤重状态!

第二步：秤量、感量修改方法

- 长按[·]键数秒,直到单重显示窗出现: CEntr 后按数字[ 8] 键;

- 出现：CAP--75000                最大秤量和模拟小数点  (以g为单位,如:75000 = 7.5Kg)

- 按《累计》键确认, 出现：DI—1      最小感量设定   用《置零》键选择:1、2、5、

- 按《累计》键确认, 出现：DEC—0.0001         小数点位数设定, 用《置零》键选择

可选:0.001,0.0001,0.000001,以Kg为单位

5.  按《累计》键确认, 出现：C—ET—20000       欲校正砝码值:( 20000=2 Kg )

如要改变直接输入数字

6.  按《累计》键确认, 退出秤量、感量修改程序,自动进入秤重状态!

第三步：外部校正方法

1．长按[·]键数秒,直到单重显示窗出现: CEntr 后按数字[ 9 ] 键;

2．显示窗依次出现： 最大秤量和模拟小数点   小数点位数

3．直到：C-CT  20000   欲校正砝码值   ( 20000=2Kg )

4．按《累计》键确认，出现：ES---零位内码

5．按《累计》键确认，出现：PASS

6．出现：CAL---0

7．放砝码到秤盘，等待，自动校准，出现：PASS 自动进入秤重状态!

辅助功能:

1、点+4：背光控制选择，BL-1->BL-2->BL-3；BL-1：自动控制；BL-2：常亮；BL-3：关闭；

2、点+5：报警模式选择，ALST-1 -> ALST-2 -> ALST-3；ALST-1：上限报警；ALST-2，3：上下限报警；

3、点+6：计数平均值校准，RC-ON -> RC-OFF；RC-ON：平均值校准有效；RC-OFF：平均值校准无效；