惠而准ZLH计重秤外部校正方法

第一步：参数修改方法:

- 按<归零 >键开机,显示窗出现: FUNC---     按<确认>键;

- 出现：RUTORA--0                        开机零点归零范围选择

用《暂留》《累计》键选择,可选:0、2、10、50

0  表示开机归零不检测

2、10、50  表示最大秤量的百分比

- 按《确认》键确认;出现：ZTRACK—1.0     自动零点追踪范围

用《暂留》《累计》键选择,可选:0、0.3、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0

- 按《确认》键确认;出现：DRANGE—0.0     动态跟踪范围可调

用《暂留》《累计》键选择,可选: 0、0.3、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0

5.按《确认》键确认;出现：DYTIME—2.0      动态跟踪时间可调

用《暂留》《累计》键选择,可选:0.5、1.0、2.0、3.0

6. 按《确认》键确认; 出现：FILTER--4      数字滤波强度可调

用《暂留》《累计》键选择,可选:1、2、4、8

数字越大AD越稳定，称重速度越慢

7. 按《确认》键确认;出现：IDL-0            省电模式时间

用《暂留》《累计》键选择,可选:0、1、3

8. 按《确认》键确认;出现：ALMMOD-1        报警模式

用《暂留》《累计》键选择,可选:0、1、2、3

1是上限报警，2是上、下限内报警，3是外报警

9. 按《确认》键确认;出现：COMMOD-2        通信模式

用《暂留》《累计》键选择,可选:0、1、2、3

O不传送,1稳定后传送; 2连续传送,3手动传送.

10. 按《确认》键确认;出现：BAUD-19200      波特率

用《暂留》《累计》键选择,可选:2400、4800、

9600、19200

11．按《确认》键确认,出现：PARA ，参数设置结束，关机后再开机即可。

第二步：秤量、感量修改方法

- 按<去皮>键开机,显示窗出现: FUNC---  按<暂留>键出现：PARA

- 按《确认》键确认

- 出现：CAP--75000                最大秤量和模拟小数点  (以g为单位,如:75000 = 7.5Kg)

- 按《确认》键确认, 出现：DIV—1      最小感量设定   用《暂留》《累计》键选择:1、2、5、

- 按《确认》键确认, 出现：DEC—0.0001         小数点位数设定, 用《暂留》《累计》键选择

可选:0.001,0.0001,0.000001,以Kg为单位

6. 按《确认》键确认, 出现：LD—CAP—50000     欲校正砝码值:(50000=5Kg )

如要改变直接输入数字

7. 按《确认》键确认, 出现:LPC--- OFF 或 ON     OFF 为一段单点简易校正ON 为两段多点校正

用《暂留》《累计》键选择

8．按《确认》键确认，出现： CAL

9．按《确认》键确认，出现：零位内码

10．按《确认》键确认，出现欲校正砝码值闪烁，放砝砝，等待稳定，自动校准OK。

第三步：外部校正方法

1．开机归零后按《清除》键

2．显示窗出现：零位内码 待内码稳定后自动跳到校正砝码值

3．放砝码到秤盘，等待，自动校准，自动进入秤重状态!