日辰计重秤校正方法(2)

标定步骤:

- 同时按住《单位转换》键+《去皮》开机，出现：PRd

- 依次输入：《计数》→《单位转换》→《计数》→《单位转换》键；

- 按《去皮》键确认；

- 出现：3—0.1             最大称量和感量:3Kg X 0.1g;

用《单位转换》键向后选择;

用《计数》键向前选择;

- 按《去皮》键确认；

- 出现：SP-1   2.000       欲校正砝码值 :2Kg

用《单位转换》键向后递增;

用《计数》键向前递减;

- 按《去皮》键确认；

- 出现：SP-2   3           最小起重值: 3d

用《单位转换》键向后递增;

用《计数》键向前递减;

- 按《去皮》键确认；

- 出现：SP-3  16       秤重反应速度

用《单位转换》键向后递增;

用《计数》键向前递减;

- 按《去皮》键确认；

- 回到已设定好之最大秤量和最小感量值,标定完成,关机后再开机即可.

校正步骤:

- 按住《计数》键开机，出现：PRd

- 依次输入：《计数》→《单位转换》→《计数》→《单位转换》键；

- 按《去皮》键确认；

- 出现:-- CAL --  后出现零位内码值;

- 按《去皮》键确认；

- 出现已设定好之欲校准砝码值后进入校准状态;

- 放砝码,待稳定后,

- 按《去皮》键确认;

- 等待,出现:PASS ;

- 校准完成,自检归零.

广东·长风

08年05月28日