电子秤常见故障维修

1.开不了机
（1）电子秤接电池可以开机，只接适配器不可以开机时，为秤的电源异常
（2）开机后蜂呜器有正常提示音，只是LCD没有任何显示，为显示异常
（3）检查电池是否是没电了
2.显示异常
（1）开机后蜂鸣器是有正常提示音，可能是LCD的管脚不导通，也有肯能是LCD坏掉了
（2）有显示只是显示模糊或是短笔，可能是 LCD的管脚出现短路或者短路
3.秤重异常
（1）打开内码值，如果为没有内码值或有一个数值但手压电子秤的秤盘数值也不会变化，这种称为无内码或死码，均会造成不校正或不秤重；这种情况请检查，称重传感器的焊线是否有掉
（2）如果出现不稳或内码太高或太低，一般是主板的阻波器以及电容不良，或者是AD坏了，需要送到专业的电子秤维修店去处理。
4.声音异常
（1）开机后没有任何的声音，可能是蜂鸣器坏掉了，但是有的电子秤制造商为了省电，设定了蜂鸣器开关参数，不妨查看下说明书，看看是否是自己不小心进入参数设定后关闭了蜂鸣器，这种事可是常有的哦！
（2）开机后有声音，但出现声音很大或很小，或有沙哑等不良，这种基本上是电子秤的蜂呜器本身不良所至。
5.按键功能异常    
如果电子秤只是按键接触不好或按键难按，只需更换按键即可，如果更换按键后还是无效，则为电子秤主板CPU不良，需要更换CPU。
6.存储异常
存储异常主要表现为校正后还是不准（以及说校正值无法存储），还有是所设定的一些参数也无法存储，甚至校正后或参数设定后，重新开机依旧出现错误信息；先进行开机运行测试，如任一设定其中的一个参数，设定完后存储，再重新开机，检查是否与刚才所预设的值是否一致，如果不一致，则为存储出了问题。需要送到专业的电子秤维修店去更换存储器。
7.背光异常
首先检查参数设置里背光参数是否有开启，其次可能是背光片脏，更换背光片即可
8.打印异常
（1）如果为不输出，请检查参数设定是否有误，主要设定外设、波特率、传送方式
   （2）如果接上后，以及相应设定后没有任何反应，请先更换RS232-POWER
（3）请检查电子秤与打印机的信号连接线是否正确，如果连接线确定没问题，可列印功能还是不行，可能为外设本身有问题